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	Русский

	
	Anaerobe System
Система для идентификации анаэробных микрорганизмов
	

	ОПИСАНИЕ
	


Anaerobe System представляет собой полимерный планшет с 24 лунками, содержащую высушенные биохимические субстраты для идентификации анаэробных микроорганизмов. Систему инокулируют суспензией исследуемого микроорганизма и инкубируют при 36 ± 1 ° С в течение 24-48 часов. Микроорганизм идентифицируется путем оценки изменения цвета в различных лунках вчтобы определить его числовой код . Полный список тех организмов, которые можно идентифицировать с этим
система указана в Таблице идентификации в конце вставки пакета. 
СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА
	Кат №. 71620
	Кат №. 79620

	· 20 Anaerobe System
· 20 пробирок со средой для анаэробов (7.0 mL) 
· Инструкция и таблица  для  интерпретации результатов тестирования
	· 4 Anaerobe System
· 4 пробирок со средой для анаэробов (7.0 mL) 
· Инструкция и таблица  для  интерпретации результатов тестирования


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ
	Стандарт мутности ,бария сульфат  1 McFarland (Кат. № 80401)
	Газ –пак или анаэростат

	Реагент Ковача  (Кат. № 87001)
	Реагент на каталазу (Кат. № 87003)

	Сульфаниловая кислота и Нафтиламин  (Кат. № 80260)
	Онлайн софт для идентификации микроорганизмов


ПРИНЦИП МЕТОДА
Анаэробная система позволяет идентифицировать различные анаэробные микроорганизмы. Система включает в себя 24 различных биохимических теста (1 субстрат – 1 лунка). Эти лунки инокулируют бактериальной суспензией и биохимический субстрат переходит в питательную среду. Реакции, происходящие в лунках, приводят к изменению цвета питательной среды за счёт включенного в её состав индикатора, результаты считываются в соответствии с таблицей идентификации. Определяется числовой код микроорганизма соответствующей биохимическому профилю микроорганизма, видовая принадлежность определяется на основании данных указанных в таблице идентификации и онлайн ПО  на сайте Liofilchem.
CONFIGURAZIONE
	Pozzetto
	Test
	Pozzetto
	Test

	1-GLU
	Ферментация глюкозы
	13-SOR
	Ферментация сорбита

	2-MAN
	Ферментация маннитола 
	14-RAM
	Ферментация рамнозы

	3-LAC
	Ферментация лактозы
	15-TRE
	Ферментация трегалозы

	4-SAC
	Ферментация сахарозы
	16-FRU
	Ферментация фруктозы

	5-MAL
	Ферментация мальтозы
	17-GAL
	Ферментация галактозы

	6-SAL
	Ферментация салицина
	18-NAG
	Активность N-ацетил-β-глюкозаминидазы

	7-XYL
	Ферментация ксилозы 
	19-GLY
	Утилизация глицерола

	8-ARA
	Ферментация арабинозы
	20-URE [image: ]
	Уреазная активность

	9-CEL
	Ферментация целлобиозы
	21-ESC
	Гидролиз эскулина

	10-MNN
	Ферментация маннозы
	22-IND	*
	Образование индола 

	11-MLZ
	Ферментация мелецитозы
	23-CAT	*
	Каталазная активность 

	12-RAF
	Ферментация рафинозы
	24-NIT	*
	Восстановление нитратов


[image: ]: внести вазелиновое масло
* : после инкубации добавьте необходимый  реагент для проведения теста 
СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА
Анаэробная система не используется непосредственно для работы с нативными  образцами. Определяемый микроорганизм должен быть сначала выделен на подходящей культуральной среде в соответствии со стандартными микробиологическими методами.  Настоятельно рекомендуется культивирование в условиях анаэробиоза.  Обязательно выполните окрашивание по Граму и проведите микроскопическое исследование выделенной культуры, чтобы классифицировать бактерии:
· Наличие спорообразования;
· грамположительные или грамотрицательные;
· Кокки или бациллы. 
ВАЖНО: Вышеуказанная информация необходима для окончательной идентификации исследуемого организма. 
ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ
1) Приготовление бактериальной суспензии 
· Должна использоваться суточная культура  (18-24 ч); бактериальные культуры старше 48 часов могут давать  ненадежные результаты.
· Используя тампон, соберите весь рост, полученный в анаэробных условиях на одной или нескольких пластинках кровяного агара.
· Поместите тампон в ампулу с анаэробным бульоном *, содержащуюся в комплекте. Эмульгируйте организм, вращая тампон прикасаясь при этом к стенке пробирки. Окончательная мутность должна быть равна 1.0 McFarland. Эту суспензию следует использовать сразу же после приготовления.
ВНИМАНИЕ: Для поддержания анаэробных условий избегайте введения воздуха в бульон при гомогенизации.
* Анаэробный бульон (Anaerobe Broth) (g/L): 
Ферментативный перевар казеина  2.5  гр, Ферментативный перевар соевых бобов  2.5 гр,          
Дрожжевой экстракт 5 гр; L-Триптофан 0.2 гр, L-Цистин 0.4 гр , Гемин  5 мг,                 
Витамин K1 10 мг, Натрия Сульфата 0.1 гр, Вода, дистиллированная 1000 мл; pH 7.1 ± 0.2
2) ИНОКУЛЯЦИЯ ТЕСТ СИСТЕМЫ
· Извлеките тест- систему из упаковки и доведите ее до комнатной температуры..
· Напишите имя пациента и дату проведения исследования.
· Внесите 0,2 мл бактериальной суспензии в каждую лунку системы и внесите 1 каплю вазелинового масла в лунку 20-URE.
· Накройте систему крышкой и инкубируйте при 36 ± 1 ° C в течение 24-48 часов в анаэробной атмосфере
ВНИМАНИЕ: Многие анаэробные бактерии обеспечивают четкие реакции в течение 24 часов, но некоторые из них медленно растут и могут быть идентифицированы только через 48 часов инкубации.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
По окончанию инкубационного периода:
1. Добавьте 1 каплю реагента Ковача (кат №. 87001) в лунку 22-IND (подождите 1-2 минуты для чтения после добавления реагента).
2. Добавить 2 капли перекиси водорода ( кат №  87003) в скважину 23-CAT для выполнения теста на каталазу (выдержите систему на открытом воздухе в течение 30 мин перед добавлением реагента).
3.  Добавить 1 каплю сульфиновой кислоты и 1 каплю нафтиламина (кат№  80260) в Лунку  24-NIT для тестирования восстановления нитратов (подождите 1-2 минуты после добавления реагентов).
4. Следите за изменением цвета в лунках и интерпретируйте результаты, ссылаясь на таблицу Идентификации.
5. Учтите результаты  и определите 9-значный код, следуя инструкциям, указанным в разделе «ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО КОДА». Identificare il microrganismo servendosi del Software Identificativo.
Таблица Результатов
	Наименование
	Тест
	Цвет

	
	
	Положительный
	Отрицательный

	1-GLU
	Глюкоза

	Желтый
	Фиолетовый

	2-MAN
	
Маннитол

	Желтый
	Фиолетовый

	3-LAC
	Лактоза

	Желтый
	Фиолетовый

	4-SAC
	
Сахароза

	Желтый
	Фиолетовый

	5-MAL
	Мальтоза

	Желтый
	Фиолетовый

	6-SAL
	
Салицин

	Желтый
	Фиолетовый

	7-XYL
	Ксилоза

	Желтый
	Фиолетовый

	8-ARA
	Арабиноза

	Желтый
	Фиолетовый

	9-CEL
	Целлобиоза

	Желтый
	Фиолетовый

	10-MNN
	Манноза

	Желтый
	Фиолетовый

	11-MLZ
	Мелецитоза

	Желтый
	Фиолетовый

	12-RAF
	Рафиноза

	Желтый
	Фиолетовый

	13-SOR
	Сорбитол

	Желтый
	Фиолетовый

	14-RAM
	Рамноза

	Желтый
	Фиолетовый

	15-TRE
	Трегалоза

	Желтый
	Фиолетовый

	16-FRU
	Фруктоза
	Желтый
	Фиолетовый

	17-GAL
	Галактоза

	Желтый
	Фиолетовый

	18-NAG
	N-ацетил-β-глюкозаминидаза

	Желтый
	Фиолетовый

	19-GLY
	
Глицерин

	Желтый
	Фиолетовый

	20-URE
	Уреаза

	Розовый
	Желтый

	21-ESC
	Эскулин

	Черный
	Бесцветный

	22-IND 
	Индол (добавить реагент Ковача)

	Красное кольцо
	Желтый

	23-CAT
	
Каталаза (добавить H2O2)

	Выделение газа
	Без выделения газа

	24-NIT
	Нитрат (добавить сульфаниловую кислоту и нафтиламин)
	Оранжево-красный
	Желтый



Пример формирования числового профиля: 
	
	Группа 1
	Группа 2
	Группа 3
	Группа 4
	Группа 5
	Группа 6
	Группа 7
	Группа 8
	Группа 9

	Test
	GLU
	MAN
	LAC
	SAC
	MAL
	SAL
	XYL
	ARA
	CEL
	MNN
	MLZ
	RAF
	SOR
	RAM
	TRE
	FRU
	GAL
	NAG
	GLY
	URE
	ESC
	IND
	CAT
	NIT
	SPOR
	GRAM
	COCC

	Величина
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4
	1
	2
	4

	Результат
	+
	−
	+
	+
	+
	−
	+
	−
	+
	+
	−
	+
	−
	−
	−
	+
	+
	+
	−
	−
	+
	−
	+
	−
	−
	−
	−

	Сумма
	5
	3
	5
	5
	0
	7
	4
	2
	0

	Конечный код:  535507420          ИДЕНТИФИКАЦИЯ:  Bacteroides fragilis
	



	Продукт
	Кат№
	Фасовка

	Anaerobe System
	71620
	20 тестов

	Anaerobe System
	79620
	[bookmark: _GoBack]4 теста
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ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
% of reactions positive after 24-48 h at 36±1°C
	Organism
	
	
	Test
	
	
	
	
	
	
	

	
	GLU
	MAN
	LAC
	SAC
	MAL
	SAL
	XYL
	ARA
	CEL
	MNN
	MLZ
	RAF
	SOR
	RAM
	TRE
	FRU
	GAL
	NAG
	GLY
	URE
	ESC
	IND
	CAT
	NIT
	SPOR
	GRAM
	COCC

	Actinomyces israelii
	99
	100
	89
	99
	99
	99
	99
	97
	90
	90
	38
	82
	40
	45
	90
	95
	95
	5
	25
	0
	30
	0
	1
	95
	0
	100
	0

	Actino.meyeri/odontolyticus
	99
	1
	72
	98
	93
	31
	62
	37
	0
	0
	0
	10
	1
	15
	0
	95
	95
	5
	50
	0
	5
	1
	2
	95
	0
	100
	1

	Actinomyces naeslundii
	99
	26
	72
	96
	94
	55
	0
	0
	50
	70
	5
	60
	16
	0
	46
	95
	95
	5
	50
	0
	5
	1
	2
	95
	0
	99
	0

	Actinomyces viscosus 1
	99
	0
	65
	99
	99
	22
	0
	0
	17
	95
	0
	99
	0
	0
	5
	50
	50
	50
	60
	0
	1
	0
	90
	50
	0
	100
	0

	Actinomyces viscosus 2
	60
	0
	0
	60
	0
	5
	0
	0
	0
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	80
	5
	0
	100
	0

	Bacteroides caccae
	100
	0
	100
	100
	75
	0
	100
	100
	0
	100
	25
	100
	0
	60
	70
	50
	50
	50
	10
	0
	90
	0
	0
	50
	0
	0
	0

	Bacteroides distasonis
	99
	0
	99
	99
	93
	73
	86
	27
	60
	95
	65
	98
	1
	80
	70
	50
	50
	50
	4
	0
	80
	0
	77
	50
	0
	0
	0

	Bacteroides fragilis
	99
	0
	99
	99
	99
	0
	99
	0
	41
	99
	0
	99
	0
	2
	0
	95
	95
	95
	1
	0
	99
	0
	96
	5
	0
	0
	1

	Bac.ovatus/tethaiotaomicron
	99
	7
	99
	99
	99
	28
	99
	99
	65
	99
	23
	99
	2
	99
	83
	95
	95
	95
	1
	1
	95
	80
	65
	5
	0
	0
	0

	Bacteroides stercoris/eggerthii
	99
	1
	92
	25
	90
	10
	75
	70
	30
	99
	0
	30
	0
	65
	0
	50
	50
	50
	0
	0
	65
	99
	50
	50
	0
	0
	0

	Bacteroides uniformis
	99
	0
	99
	99
	95
	97
	99
	95
	99
	99
	1
	98
	0
	42
	1
	95
	50
	95
	0
	0
	99
	91
	9
	5
	0
	0
	0

	Bacteroides ureolyticus
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	0
	99
	0
	0
	0
	95
	0
	0
	0

	Bacteroides vulgatus
	99
	0
	99
	98
	98
	0
	99
	92
	8
	99
	0
	94
	0
	77
	3
	95
	95
	95
	1
	0
	23
	0
	2
	5
	1
	0
	1

	Bifidobacterium spp. 1
	99
	30
	99
	99
	99
	70
	60
	75
	40
	70
	20
	91
	25
	0
	35
	50
	50
	50
	0
	0
	40
	0
	0
	50
	0
	99
	0

	Bifidobacterium spp. 2
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	90
	80
	99
	99
	85
	100
	75
	50
	99
	50
	50
	50
	45
	0
	75
	0
	0
	50
	0
	99
	0

	Clostridium baratii
	99
	8
	75
	99
	80
	99
	0
	0
	99
	99
	0
	0
	8
	8
	8
	95
	95
	95
	54
	0
	75
	0
	0
	50
	99
	99
	0

	Cl.beijerinckii/butyricum
	99
	47
	95
	99
	98
	97
	97
	80
	95
	95
	20
	80
	31
	25
	90
	95
	95
	5
	54
	0
	76
	1
	0
	5
	100
	89
	0

	Clostridium bifermentans
	75
	0
	0
	0
	70
	10
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	4
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	0
	6
	90
	0
	5
	97
	99
	0

	Cl.botulinum/sporogenes
	55
	0
	0
	1
	72
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	40
	5
	5
	5
	1
	0
	20
	20
	0
	5
	99
	99
	0

	Clostridium cadaveris
	87
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	1
	0
	40
	0
	0
	1
	0
	5
	5
	5
	95
	0
	0
	0
	98
	0
	5
	99
	97
	0

	Clostridium clostridioforme
	90
	0
	77
	99
	99
	88
	91
	94
	77
	99
	75
	94
	1
	86
	88
	50
	50
	50
	0
	0
	75
	0
	25
	50
	75
	75
	0

	Clostridium difficile
	99
	80
	0
	0
	0
	20
	5
	0
	5
	66
	83
	0
	5
	1
	5
	95
	5
	5
	0
	0
	30
	0
	0
	5
	98
	99
	0

	Clostridium histolyticum
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95
	90
	0

	Clostridium innocuum
	99
	99
	0
	46
	0
	99
	5
	15
	99
	99
	4
	1
	0
	0
	25
	95
	95
	5
	1
	0
	45
	0
	0
	5
	99
	99
	0

	Clostridium paraputrificum
	99
	0
	99
	92
	99
	99
	0
	0
	99
	99
	0
	7
	7
	0
	21
	95
	95
	95
	0
	0
	99
	0
	0
	50
	99
	99
	1

	Clostridium perfringes
	99
	2
	95
	95
	99
	1
	0
	0
	4
	99
	0
	16
	10
	0
	76
	95
	95
	95
	54
	0
	4
	0
	1
	95
	84
	99
	0

	Clostridium ramosum
	99
	80
	99
	99
	99
	99
	0
	0
	99
	99
	0
	60
	0
	57
	94
	95
	95
	95
	0
	0
	40
	1
	0
	50
	92
	75
	0

	Clostridium septicum
	99
	1
	99
	0
	94
	94
	0
	1
	76
	99
	0
	0
	0
	1
	84
	95
	95
	95
	0
	0
	35
	0
	1
	95
	99
	99
	0

	Clostridium sordellii
	95
	0
	0
	0
	90
	0
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	5
	5
	5
	0
	99
	0
	99
	0
	5
	99
	99
	0

	Clostridium spp
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	99
	99
	0

	Clostridium tertium
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	70
	0
	99
	99
	62
	0
	1
	0
	85
	95
	95
	95
	0
	1
	5
	10
	0
	95
	99
	99
	0

	Collinsella aerofaciens
	100
	0
	99
	90
	90
	75
	0
	0
	75
	99
	0
	0
	0
	0
	70
	95
	95
	5
	0
	0
	40
	0
	0
	5
	0
	100
	0

	Eggerthella lenta
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	5
	5
	5
	0
	0
	1
	0
	60
	95
	0
	100
	0

	Eubacterium limosum
	100
	70
	0
	0
	0
	4
	1
	1
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	95
	5
	5
	0
	0
	4
	0
	5
	5
	0
	100
	0

	Fusobacterium mortiferum
	99
	0
	0
	70
	15
	75
	5
	0
	25
	75
	0
	75
	0
	0
	23
	5
	50
	5
	25
	0
	25
	0
	3
	5
	0
	0
	0

	Fuso.necrophorum/nucleatum
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	95
	5
	5
	0
	0
	0
	94
	0
	5
	0
	0
	0

	Fusobacterium varium
	81
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	95
	5
	5
	0
	0
	0
	70
	0
	5
	0
	0
	0

	Gemella morbillorum
	100
	8
	5
	90
	100
	8
	0
	0
	5
	100
	0
	5
	5
	0
	20
	5
	5
	5
	0
	0
	5
	0
	0
	5
	0
	100
	99

	Lact.acidophilus/jensenii
	99
	3
	80
	99
	96
	99
	1
	0
	99
	99
	5
	15
	5
	3
	90
	50
	50
	50
	8
	0
	75
	0
	0
	50
	0
	100
	0

	Peptoniphilus asaccharolyticus
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	0
	0
	1
	93
	18
	50
	0
	98
	99

	Peptostreptococcus group
	5
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	0
	5
	0
	0
	5
	5
	0
	94
	100

	Porphyromonas asaccharolytica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	80
	3
	50
	0
	0
	3

	Prevotella bivia
	99
	1
	99
	0
	99
	1
	1
	1
	0
	99
	0
	0
	0
	1
	0
	95
	95
	95
	80
	0
	0
	1
	0
	5
	0
	0
	1

	Prevotella intermedia/disiens
	99
	0
	0
	35
	98
	0
	0
	0
	1
	85
	0
	19
	0
	1
	1
	95
	5
	5
	4
	0
	1
	32
	1
	5
	0
	0
	3

	Prev.melaninogenica/oralis
	97
	1
	97
	83
	97
	31
	2
	1
	53
	97
	1
	89
	0
	12
	4
	95
	95
	95
	18
	0
	51
	0
	0
	5
	0
	0
	1

	Propionibacterium acnes
	97
	20
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	97
	0
	0
	10
	0
	1
	95
	50
	95
	97
	0
	0
	67
	89
	95
	0
	100
	1

	Propionibacterium granulosum
	99
	41
	0
	82
	31
	0
	0
	1
	0
	98
	25
	35
	0
	4
	67
	95
	50
	5
	99
	0
	0
	0
	79
	5
	0
	100
	0

	Propioni.propionicum/avidum 
	92
	50
	50
	73
	80
	0
	2
	5
	0
	50
	2
	75
	0
	1
	30
	95
	95
	5
	45
	0
	0
	0
	30
	5
	0
	82
	0

	Staphylococcus saccharolyticus
	87
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	75
	0
	0
	0
	5
	5
	100
	0
	0
	75
	25
	5
	0
	99
	100
	0
	100
	100

	Streptococcus constellatus
	100
	0
	22
	100
	100
	100
	0
	0
	33
	100
	0
	0
	0
	0
	66
	50
	50
	50
	0
	0
	22
	0
	0
	50
	0
	100
	100

	Streptococcus intermedius
	99
	20
	99
	99
	99
	95
	0
	0
	90
	99
	6
	26
	0
	0
	99
	50
	50
	50
	0
	0
	75
	0
	0
	50
	0
	100
	100

	Veillonella parvula
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	50
	100
	0
	1
	100
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