FOOD SYSTEM (Liofilchem, Италия)

Система для  обнаружения и предварительной идентификации патогенных микроорганизмов из пищевых продуктов и воды (в соответствии со стандартом ИСО 16140).

| Продукт | Код | Упаковка |
| --- | --- | --- |
| FOOD SYSTEM | 71680 | 40 тестов |

ОПИСАНИЕ
FOOD SYSTEM представляет собой 24-луночную панель (на 2 образца). Лунки содержат сухие биохимические субстраты и питательные среды  для выявления и предварительной идентификации микроорганизмов из мяса, молока и сыра, рыбы и других продуктов питания.
Система обеспечивает обнаружение и предварительную идентификацию:

Salmonella spp.,

Proteus spp. / Providencia spp.,

Pseudomonas spp.,

Staphylococcus aureus,

E. coli,

Bacillus cereus,

Listeria spp.,

Citrobacter

Дрожжи и плесени

Система идеально подходит для обнаружения бактерий рода Salmonella и Listeria  в соответствии с ИСО 16140.
Систему засевают суспензией пищевого образца и инкубируют  при 36 ± 1 ° С в течение 18-24 ч.
Результаты интерпретируются с помощью оценки изменения цвета в различных лунках.

Набор содержит:

| 20 панелей FOOD SYSTEM (на 40 образцов) | 1 форма для записи результатов |
| --- | --- |
| 40 ампул с физиологическим раствором | 20 плёнок для запечатывания |
| 1 инструкция |  |

Необходимые компоненты, не входящие в комплект:

| Вазелиновое масло | H2O2 реагент (водорода перекись) |
| --- | --- |
| Реактив Ковача | Забуференная пептонная вода/ Раствор Рингера |
| Различные материалы, используемые в микробиологических лабораториях, покровные и предметные стёкла, микроскоп |  |

КОНФИГУРАЦИЯ

| Лунка | Содержание |
| --- | --- |
| 1-LDC | Культуральная среда с субстратом лизиндекарбоксилазой |
| 2-H2S | Культуральная среда с субстратом для продукции сероводорода |
| 3-UR | Культуральная среда с субстратом для гидролиза мочевины |
| 4-PRO | Культуральная среда с субстратом для выделения Proteus/Providencia spp. |
| 5-PSE | Культуральная среда с субстратом для выделения Pseudomonas spp. |
| 6-STA | Культуральная среда с субстратом для выделения Staphylococcus aureus |
| 7-ESC | Культуральная среда с субстратом для выделения Escherichia coli |
| 8-IND | Культуральная среда, показывает образование пузырей |
| 9-BCE | Культуральная среда с субстратом для выделения Bacillus cereus |
| 10-LIS | Культуральная среда с субстратом для выделения Listeria spp. |
| 11-CAT | Культуральная среда показывает на наличие/отсутствие каталазной реакции |
| 12-Y/M | Культуральная среда с субстратом для выделения дрожжей и плесеней |

Ампулы для инокуляции:

Физиологический раствор (г / л): натрия хлорид 9 г, дистиллированная вода 1000,0 мл, рН 7,0 ± 0,2

| Лунка | Идентификация |
| --- | --- |
| Предварительная идентификация Salmonella spp. |  |
| 1-LDC | Лизиндекарбоксилаза |
| 2-H2S | Продукт сероводорода, предварительная идентификация Citrobacter |
| Предварительная идентификация Proteus spp. |  |
| 3-UR | Гидролиз мочевины |
| 4-PRO | Proteus spp. / Providencia spp. |
| Предварительная идентификация Pseudomonas spp. |  |
| 5-PSE | Pseudomonas spp. |
| Предварительная идентификация Staphylococcus spp. |  |
| 6-STA | Staphylococcus aureus |
| Предварительная идентификация Escherichia coli и энтеропатогенной E.coli O157 |  |
| 7-ESC | Escherichia coli |
| 8-IND | Тест на индол для подтверждения Escherichia coli |
| Предварительная идентификация Bacillus cereus |  |
| 9-BSE | Bacillus cereus |
| Предварительная идентификация Listeria spp. |  |
| 10-LIS | Listeria spp. |
| 11-CAT | Каталазный тест для подтверждения Listeria spp. |
| Предварительная идентификация дрожжей и плесеней |  |
| 12-Y/M | Дрожжи и плесени |

Принцип метода

1) На присутствие бактерий рода Salmonella указывает изменение цвета от желтого до красно-оранжевого в лунке 1-LDС и от желтого до черного цвета в лунке 2-H2S.

Подтверждение Salmonella spp. производится отбором капли культуральной жидкости из ячейки 2-H2S и посевом на селективный агар (XLD agar, ref. 10056).

Изменение цвета от  жёлтого к чёрному в лунке 2-H2S и отсутствие изменения цвета в лунке 1-LDС может указывать на наличие Citrobacter sрр.

2) На присутствие Proteus sрр. / Providencia sрр. указывает изменение цвета от желтого до красного (цвет фуксии) в лунке  3-UR, а также от желтого до коричнево-черного цвета  в лунке 4-PRO.

3) На присутствие Pseudomonas sрр. указывает изменение цвета от желтого до мутно зелёного в лунке 5-PSE.
Подтверждение Pseudomonas sрр. осуществляется с помощью оксидазного теста непосредственно в лунке (Оксидазные полоски, код 88029).

4) На присутствие Staphylococcus aureus указывает появление черного кольца на дне лунки 6-STA.
Подтверждение золотистого стафилококка осуществляется путем отбора капли культуральной жидкости из лунки 6-STA с помощью стерильной петли и посева на селективный агар (Baird Parker Agar, код 10521).

5) На присутствие E.coli и E.coli O 157 указывает изменение цвета от  красного до синего  в лунке 7-ESC и образование розово-красной окраски после добавления реагента Ковача в лунку 8-IND.

6) На присутствие Bacillus cereus указывает изменение цвета от  желтого до мутно зелёного в лунке 9-BCE.
Подтверждение Bacillus cereus производится путем отбора капли культуральной жидкости из лунки 9-BCE с помощью стерильной петли  и посева на селективный агар (например, Bacillus cereus Агар-КМП, код 10027).

7) На  присутствие Listeria spp. указывает изменение цвета от желтого до черного  в лунке 10-LIS и образование пузырьков  после добавления реагента Н2О2 (перекись водорода) в лунку 11-САТ.
Подтверждение Listeria spp. производится путем взятия капли культуральной жидкости из лунки 10-LIS с помощью стерильной петли  и посева на селективный агар (О. А. Listeria Agar, код 10620).

8) На присутствие дрожжей и плесеней указывает изменение цвета от  зеленого до желтого  в лунке

12-Y / M. Подтверждается обнаружением  хламидоспор и гифов под  микроскопом.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
Образцы должны быть отобраны в соответствии со стандартными методами для образцов, подлежащих микробиологическим исследованиями, и должны быть отправлены в лабораторию сразу же после отбора.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовка образца 
1. Отберите необходимое количество предварительно гомогенизированного продукта (1 / 10 / 25 г) и внесите  в подходящий объем (9/ 90/ 225 мл) забуференной  пептонной воды или раствора Рингера 
в соответствии со стандартными процедурами для пищевых образцов. Конечное разведение образца должно быть 1:10. 
Хранить гомогенизированные образцы необходимо при температуре 2-4 ° С до окончания теста.

2. Отберите 10 мл гомогенизированного образца (разведение 1:10) и перенесите в подходящую пробирку.

3. Закройте пробирку и инкубируйте при 36 ± 1 ° С в течение 12-18 ч.

Инокуляция системы
1.Извлеките систему (панель) из упаковки  и выдержите при комнатной температуре. 
2. Запишите данные об образце и дату начала экспертизы. 
3. Перенесите 0,5 мл предварительно инкубированного образца во флакон с физиологическим раствором, содержащимся  в комплекте. Перемешайте.

4. Внесите 0,2 мл (4-5 капель) суспензии в каждую лунку системы.

5. В первые 3 ячейки 1-НРС, 2-H2S и 3-UR внесите по 2 капли вазелинового масла.

6. Закройте систему крышкой и инкубируйте  при 36 ± 1 ° С в течение 18-24 ч.

Примечание: Панель рассчитана на выполнение двух тестов. В случае выполнения одного теста, накрыть неиспользованную половину системы  запаивающей плёнкой, предусмотренной  в комплекте.

После инкубации

7.Внесите 2 капли реагента Ковача в лунку 8-IND для подтверждения E.coli (немедленное появление розово-красного кольца в случае положительного результата)

8. Внесите 2 капли реагента Н2О2 (перекись водорода)в лунку 11-САТ (тест на каталазу) для подтверждения Listeria spp. (немедленное образование пузырьков газа в случае положительного результата)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

• Интерпретируйте результаты по изменению цвета в ячейках в соответствии с таблицей.
• Заполните форму для записи результатов (копируйте  столько форм, сколько необходимо).

| Лунка | Идентификация | Положительный результат | Отрицательный результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Salmonella spp. |  |  |
| 1-LDC | Лизиндекарбоксилаза | красный-оранжевый | жёлтый |
| 2-H2S | Продукция сероводорода | чёрный | жёлтый |
|  | Proteus spp. |  |  |
| 3-UR | Гидролиз мочевины | красный-фуксия | жёлтый |
| 4-PRO | Proteus spp. / Providencia spp. | коричневый-чёрный | жёлтый |
|  | Pseudomonas spp. |  |  |
| 5-PSE | Pseudomonas spp. | мутно зелёный | жёлтый |
|  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 6-STA | Staphylococcus aureus | чёрный | жёлтый |
|  | Escherichia coli и энтеропатогенной E.coli O157 |  |  |
| 7-ESC | Escherichia coli | синий | бледно-красный |
| 8-IND | Тест на индол для подтверждения Escherichia coli | розовый-красный | жёлтый |
|  | Bacillus cereus |  |  |
| 9-BCE | Bacillus cereus | мутно зелёный | жёлтый |
|  | Listeria spp. |  |  |
| 10-LIS | Listeria spp. | чёрный | жёлтый |
| 11-CAT | Каталазный тест для подтверждения Listeria spp. | пузырьки | жёлтый |
|  | Дрожжи и плесени |  |  |
| 12-Y/M | Дрожжи и плесени | жёлтый | зелёный |
|  | Микроскопическое исследование | наличие хламидоспор и гифов | отсутствие хламидоспор и гифов |

Контроль качества

Для каждой лунки системы был осуществлён контроль качества  с помощью следующих референсных штаммов микроорганизмов:

| Salmonella typhimurium ATCC 14028 | Bacillus cereus ATCC 11778 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |
| --- | --- | --- |
| Citrobacter freundii ATCC 8090 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Listeria monocytogenes ATCC 35152 |
| Proteus mirabilis ATCC 25933 | Escherichia coli 0157 ATCC 35150 | Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 |

Факторы, способные привести к неправильным результатам
• Отбор проб не по стандарту
• Рассматриваемый материал непригоден для использования
• Срок годности набора истёк
• Неправильная температура и время инкубации

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Присутствие бактерий Salmonella spp., Listeria spp., E.coli, Staph.aureus и Bacillus cereus должно быть подтверждено с помощью посева на соответствующие  культуральные среды и проведения необходимых биохимических и серологических тестов.

Меры предосторожности
Система не может быть классифицирована как опасная в соответствии с действующим законодательством, а также не содержит вредных веществ в концентрации ≥ 1%, поэтому она не требует паспорта безопасности.
Система должна использоваться в лаборатории должным образом подготовленным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности обработки патогенных агентов.

Условия хранения
Хранить при температуре 2-8 ° С в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и избегать чрезмерных изменений температуры.
В таких условиях продукт будет оставаться в должном состоянии до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не использовать после этой даты.
Ликвидировать при наличии признаков порчи.

Утилизация использованных материалов.
После использования, система и материалы, которые вступают в контакт с образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с методами, используемыми в лабораториях для обеззараживания и утилизации потенциально инфицированных материалов.

ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ

FOOD SYSTEM

Название образца

Дата

Примечания

| Лунка | Биохимическая реакция для идентификации | Цвет лунки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положительный результат |  | Отрицательный результат |  |
| 1-LDC | Лизиндекарбоксилаза | красный |  | жёлтый |  |
| 2-H2S | Продукция сероводорода | черный |  | жёлтый |  |
| 3-UR | Гидролиз мочевины | красный |  | жёлтый |  |

| Присутствие Salmonella 1-LDC красный 2-H2S черный |  |
| --- | --- |
| Присутствие Proteus 1-LDC красный 2-H2S черный 3-UR красный |  |

| Лунка | Предварительная идентификация | Цвет лунки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Положительный результат |  | Отрицательный результат |  |
| 4-PRO | Proteus spp. / Providencia spp. | коричнево-черный |  | желтый |  |
| 5-PSE | Pseudomonas spp. | мутно-зеленый |  | бесцветный |  |
| 6-STA | Staphylococcus aureus | черный |  | желтый |  |
| 7-ESC | Escherichia coli | синий |  | бледно-красный |  |
| 8-IND | Тест на индол | розово-красное кольцо |  | желтый |  |
| 9-BCE | Bacillus cereus | мутно-зеленый |  | желтый |  |
| 10-LIS | Listeria spp. | черный |  | желтый |  |
| 11-CAT | Тест на каталазу | пузырьки |  | отсутствие пузырьков |  |
| 12-Y/M | Дрожжи и плесени | желтый |  | зеленый |  |