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FOOD SYSTEM (Liofilchem, Италия)
Система для  обнаружения и предварительной идентификации патогенных микроорганизмов из пищевых продуктов и воды (в соответствии со стандартом ИСО 16140).
	Продукт
	Код
	Упаковка

	FOOD SYSTEM
	71680
	40 тестов



ОПИСАНИЕ
FOOD SYSTEM представляет собой 24-луночную панель (на 2 образца). Лунки содержат сухие биохимические субстраты и питательные среды  для выявления и предварительной идентификации микроорганизмов из мяса, молока и сыра, рыбы и других продуктов питания.
Система обеспечивает обнаружение и предварительную идентификацию:

Salmonella spp., 
Proteus spp. / Providencia spp.,
Pseudomonas spp.,
Staphylococcus aureus, 
E. coli, 
Bacillus cereus,
Listeria spp., 
Citrobacter
Дрожжи и плесени

Система идеально подходит для обнаружения бактерий рода Salmonella и Listeria  в соответствии с ИСО 16140.
Систему засевают суспензией пищевого образца и инкубируют  при 36 ± 1 ° С в течение 18-24 ч.
Результаты интерпретируются с помощью оценки изменения цвета в различных лунках.

Набор содержит: 
	20 панелей FOOD SYSTEM (на 40 образцов)
	1 форма для записи результатов

	40 ампул с физиологическим раствором 
	20 плёнок для запечатывания

	1 инструкция
	



Необходимые компоненты, не входящие в комплект:
	Вазелиновое масло
	H2O2  реагент (водорода перекись)

	Реактив Ковача
	Забуференная пептонная вода/ Раствор Рингера

	Различные материалы, используемые в микробиологических лабораториях, покровные и предметные стёкла, микроскоп










КОНФИГУРАЦИЯ

	Лунка
	Содержание

	1-LDC
	Культуральная среда с субстратом лизиндекарбоксилазой

	2-H2S
	Культуральная среда с субстратом для продукции сероводорода

	3-UR
	Культуральная среда с субстратом для гидролиза мочевины

	4-PRO
	Культуральная среда с субстратом для выделения Proteus/Providencia spp.

	5-PSE
	Культуральная среда с субстратом для выделения Pseudomonas spp.

	6-STA
	Культуральная среда с субстратом для выделения Staphylococcus aureus

	7-ESC
	Культуральная среда с субстратом для выделения Escherichia coli

	8-IND
	Культуральная среда, показывает образование пузырей

	9-BCE
	Культуральная среда с субстратом для выделения Bacillus cereus

	10-LIS
	Культуральная среда с субстратом для выделения Listeria spp.

	11-CAT
	Культуральная среда показывает на наличие/отсутствие каталазной реакции

	12-Y/M
	Культуральная среда с субстратом для выделения дрожжей и плесеней


Ампулы для инокуляции:
Физиологический раствор (г / л): натрия хлорид 9 г, дистиллированная вода 1000,0 мл, рН 7,0 ± 0,2 


	Лунка
	Идентификация

	Предварительная идентификация Salmonella spp.

	1-LDC
	Лизиндекарбоксилаза

	2-H2S
	Продукт сероводорода, предварительная идентификация Citrobacter

	Предварительная идентификация Proteus spp.

	3-UR
	Гидролиз мочевины

	4-PRO
	Proteus spp. / Providencia spp.

	Предварительная идентификация Pseudomonas spp.

	5-PSE
	Pseudomonas spp.

	Предварительная идентификация Staphylococcus spp.

	6-STA
	Staphylococcus aureus

	Предварительная идентификация  Escherichia coli и энтеропатогенной E.coli O157

	7-ESC
	Escherichia coli

	8-IND
	Тест на индол для подтверждения Escherichia coli

	Предварительная идентификация Bacillus cereus

	9-BSE
	Bacillus cereus

	Предварительная идентификация Listeria spp.

	10-LIS
	Listeria spp.

	11-CAT
	Каталазный тест для подтверждения Listeria spp.

	Предварительная идентификация дрожжей и плесеней

	12-Y/M
	Дрожжи и плесени







Принцип метода 
1) На присутствие бактерий рода Salmonella указывает изменение цвета от желтого до красно-оранжевого в лунке 1-LDС и от желтого до черного цвета в лунке 2-H2S.
Подтверждение Salmonella spp. производится отбором капли культуральной жидкости из ячейки 2-H2S и посевом на селективный агар (XLD agar, ref. 10056).
Изменение цвета от  жёлтого к чёрному в лунке 2-H2S и отсутствие изменения цвета в лунке 1-LDС может указывать на наличие Citrobacter sрр.

2) На присутствие Proteus sрр. / Providencia sрр. указывает изменение цвета от желтого до красного (цвет фуксии) в лунке  3-UR, а также от желтого до коричнево-черного цвета  в лунке 4-PRO.
3) На присутствие Pseudomonas sрр. указывает изменение цвета от желтого до мутно зелёного в лунке 5-PSE.
Подтверждение Pseudomonas sрр. осуществляется с помощью оксидазного теста непосредственно в лунке (Оксидазные полоски, код 88029).

4) На присутствие Staphylococcus aureus указывает появление черного кольца на дне лунки 6-STA.
Подтверждение золотистого стафилококка осуществляется путем отбора капли культуральной жидкости из лунки 6-STA с помощью стерильной петли и посева на селективный агар (Baird Parker Agar, код 10521).

5) На присутствие E.coli и E.coli O 157 указывает изменение цвета от  красного до синего  в лунке 7-ESC и образование розово-красной окраски после добавления реагента Ковача в лунку 8-IND.

6) На присутствие Bacillus cereus указывает изменение цвета от  желтого до мутно зелёного в лунке 9-BCE.
Подтверждение Bacillus cereus производится путем отбора капли культуральной жидкости из лунки 9-BCE с помощью стерильной петли  и посева на селективный агар (например, Bacillus cereus Агар-КМП, код 10027).

7) На  присутствие Listeria spp. указывает изменение цвета от желтого до черного  в лунке 10-LIS и образование пузырьков  после добавления реагента Н2О2 (перекись водорода) в лунку 11-САТ.
Подтверждение Listeria spp. производится путем взятия капли культуральной жидкости из лунки 10-LIS с помощью стерильной петли  и посева на селективный агар (О. А. Listeria Agar, код 10620).
 
8) На присутствие дрожжей и плесеней указывает изменение цвета от  зеленого до желтого  в лунке
 12-Y / M. Подтверждается обнаружением  хламидоспор и гифов под  микроскопом.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
Образцы должны быть отобраны в соответствии со стандартными методами для образцов, подлежащих микробиологическим исследованиями, и должны быть отправлены в лабораторию сразу же после отбора. 







ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подготовка образца 
1. Отберите необходимое количество предварительно гомогенизированного продукта (1 / 10 / 25 г) и внесите  в подходящий объем (9/ 90/ 225 мл) забуференной  пептонной воды или раствора Рингера 
в соответствии со стандартными процедурами для пищевых образцов. Конечное разведение образца должно быть 1:10. 
Хранить гомогенизированные образцы необходимо при температуре 2-4 ° С до окончания теста. 
[image: ]

2. Отберите 10 мл гомогенизированного образца (разведение 1:10) и перенесите в подходящую пробирку. 
[image: ]

3. Закройте пробирку и инкубируйте при 36 ± 1 ° С в течение 12-18 ч.
[image: ]
Инокуляция системы
1.Извлеките систему (панель) из упаковки  и выдержите при комнатной температуре. 
2. Запишите данные об образце и дату начала экспертизы. 
3. Перенесите 0,5 мл предварительно инкубированного образца во флакон с физиологическим раствором, содержащимся  в комплекте. Перемешайте. 
[image: ]

4. Внесите 0,2 мл (4-5 капель) суспензии в каждую лунку системы. 
[image: ]

5. В первые 3 ячейки 1-НРС, 2-H2S и 3-UR внесите по 2 капли вазелинового масла.
[image: ]

6. Закройте систему крышкой и инкубируйте  при 36 ± 1 ° С в течение 18-24 ч.
[image: ]
Примечание: Панель рассчитана на выполнение двух тестов. В случае выполнения одного теста, накрыть неиспользованную половину системы  запаивающей плёнкой, предусмотренной  в комплекте.

После инкубации
7.Внесите 2 капли реагента Ковача в лунку 8-IND для подтверждения E.coli (немедленное появление розово-красного кольца в случае положительного результата)

8. Внесите 2 капли реагента Н2О2 (перекись водорода)в лунку 11-САТ (тест на каталазу) для подтверждения Listeria spp. (немедленное образование пузырьков газа в случае положительного результата)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
• Интерпретируйте результаты по изменению цвета в ячейках в соответствии с таблицей.
• Заполните форму для записи результатов (копируйте  столько форм, сколько необходимо).
	             Лунка
	Идентификация
	Положительный результат
	Отрицательный результат

	
	Salmonella spp.

	1-LDC
	Лизиндекарбоксилаза
	
красный-оранжевый 
	  жёлтый 



	2-H2S
	Продукция сероводорода
	
чёрный                           
	
жёлтый                   

	
	Proteus spp.

	3-UR
	Гидролиз мочевины
	
красный-фуксия 
	
жёлтый                         

	4-PRO
	Proteus spp. / Providencia spp.
	
коричневый-чёрный 
	
жёлтый                 

	
	Pseudomonas spp.

	5-PSE
	Pseudomonas spp.
	
мутно зелёный 
	
жёлтый                  

	
	Staphylococcus aureus

	6-STA
	Staphylococcus aureus
	
чёрный                   
	
жёлтый                   

	
	Escherichia coli и энтеропатогенной E.coli O157

	7-ESC
	Escherichia coli
	
синий                    
	
бледно-красный 

	8-IND
	Тест на индол для подтверждения Escherichia coli
	
розовый-красный 
	
жёлтый                    

	
	Bacillus cereus

	
9-BCE
	Bacillus cereus
	
мутно зелёный   
	
жёлтый                     

	
	Listeria spp.

	10-LIS
	Listeria spp.
	
чёрный                
	
жёлтый                 

	11-CAT
	Каталазный тест для подтверждения Listeria spp.
	
пузырьки            
	
жёлтый                     

	
	Дрожжи и плесени

	12-Y/M
	Дрожжи и плесени
	
жёлтый                 
	
зелёный                         

	
	Микроскопическое исследование
	наличие хламидоспор и гифов
	отсутствие хламидоспор и гифов


Контроль качества 
Для каждой лунки системы был осуществлён контроль качества  с помощью следующих референсных штаммов микроорганизмов:
	Salmonella typhimurium ATCC 14028
	Bacillus cereus ATCC 11778
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 


	Citrobacter freundii ATCC 8090
	Staphylococcus aureus ATCC 25923
	Listeria monocytogenes ATCC 35152

	Proteus mirabilis ATCC 25933
	Escherichia coli 0157 ATCC 35150
	Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763



Факторы, способные привести к неправильным результатам
• Отбор проб не по стандарту
• Рассматриваемый материал непригоден для использования
• Срок годности набора истёк
• Неправильная температура и время инкубации

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Присутствие бактерий Salmonella spp., Listeria spp., E.coli, Staph.aureus и Bacillus cereus должно быть подтверждено с помощью посева на соответствующие  культуральные среды и проведения необходимых биохимических и серологических тестов. 

Меры предосторожности
Система не может быть классифицирована как опасная в соответствии с действующим законодательством, а также не содержит вредных веществ в концентрации ≥ 1%, поэтому она не требует паспорта безопасности.
Система должна использоваться в лаборатории должным образом подготовленным персоналом с использованием утвержденных методов асептики и безопасности обработки патогенных агентов.

Условия хранения
Хранить при температуре 2-8 ° С в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и избегать чрезмерных изменений температуры.
В таких условиях продукт будет оставаться в должном состоянии до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не использовать после этой даты.
Ликвидировать при наличии признаков порчи.

Утилизация использованных материалов.
После использования, система и материалы, которые вступают в контакт с образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с методами, используемыми в лабораториях для обеззараживания и утилизации потенциально инфицированных материалов.








ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ
FOOD SYSTEM

Название образца 
Дата
Примечания

	Лунка
	Биохимическая реакция для идентификации
	Цвет лунки

	
	
	Положительный результат
	Отрицательный результат

	1-LDC
	Лизиндекарбоксилаза
	красный
	
	жёлтый         
	

	2-H2S
	Продукция сероводорода
	черный
	
	жёлтый         
	

	3-UR
	Гидролиз мочевины
	красный
	
	жёлтый         
	




	Присутствие Salmonella     1-LDC красный    2-H2S черный
	

	Присутствие Proteus           1-LDC красный    2-H2S черный     3-UR красный
	




	Лунка
	Предварительная идентификация
	Цвет лунки

	
	
	Положительный результат
	Отрицательный результат

	4-PRO
	Proteus spp. / Providencia spp.
	коричнево-черный
	
	желтый
	

	5-PSE
	Pseudomonas spp.
	мутно-зеленый
	
	бесцветный
	

	6-STA
	Staphylococcus aureus
	черный
	
	желтый
	

	7-ESC
	Escherichia coli
	синий
	
	бледно-красный
	

	8-IND
	Тест на индол
	розово-красное кольцо
	
	желтый
	

	9-BCE
	Bacillus cereus
	мутно-зеленый
	
	желтый
	

	10-LIS
	Listeria spp.
	черный
	
	желтый
	

	11-CAT
	Тест на каталазу
	пузырьки
	
	отсутствие пузырьков
	

	12-Y/M
	Дрожжи и плесени
	желтый
	
	зеленый
	



image6.png




image7.png




image8.png





image9.png





image10.png





image11.png





image12.png





image13.png





image14.png





image15.png





image16.png





image17.png
Q!





image18.png





image19.png





image20.png





image21.png
F )

b o





image22.png





image23.png
Q)





image24.png





image25.png
D





image26.png





image1.png




image27.png





image28.png





image29.png





image30.png





image31.png





image2.png
"\
.44




image3.png




image4.png




image5.png




